## Slide 1: 観血的動脈圧
2-7 モニタリング
初期研修医向け麻酔講義
Notes: 観血的動脈圧（動脈ライン）は、動脈にカテーテルを入れ、圧トランスデューサで一拍ごとの血圧を連続的に測るモニターである。この回では、いつ入れるか、正しく測るための準備（ゼロ点と高さ）、波形の読み方、減衰と共鳴、安全上の注意を扱う。穿刺の手技は実地で指導する。

## Slide 2: いつ入れるか
適応
準備
波形
減衰
注意
1
Scheer B, et al. Clinical review: complications and risk factors of peripheral
arterial catheters. Crit Care 2002;6:199-204 / Saugel B, et al. Crit Care 2020;24:172
適応
一拍ごとの血圧が要る
頻回の血液ガス
昇圧薬の持続投与
変動が大きい手術
部位
橈骨動脈が第一
ほかに大腿・上腕・足背
避ける・注意
穿刺部の感染・循環障害
シャント側は避ける
Allen テストで
虚血は予測できない
Notes: 適応: 血圧が急に変わりうる状況（大量出血、心疾患、昇圧薬や降圧薬の持続投与）、頻回に動脈血ガスを採る必要があるとき、非観血的血圧が測りにくいとき（肥満、不整脈）。一拍ごとの血圧と波形が見える利点がある。
部位: 橈骨動脈が第一選択（浅くて触れやすく、側副血行がある）。ほかに大腿・上腕・足背・腋窩などを、状況に応じて選ぶ。大きな合併症の率は、橈骨・大腿・腋窩で同程度と報告されている（Scheer 2002）。
合併症: 橈骨動脈カテーテル 19,617 件の報告を集めた文献レビュー（Scheer 2002。1978〜2001 年の報告の集計で、統計解析はしていない）では、一時的な動脈閉塞が 19.7%（研究により 1.5〜35%。検出法で大きく異なる）、永続的な虚血性障害が 0.09%、刺入部の局所感染が 0.72%、敗血症が 0.13% だった。大きな合併症は 1% 未満。
Allen テスト（修正 Allen テスト。尺骨動脈からの側副血行の確認）は診断精度が低く、橈骨動脈に入れたあとの虚血合併症を確実に予測するものとはみなされていない。パルスオキシメータやドップラーを併用しても、精度はあまり上がらない（Saugel 2020）。結果だけで穿刺するかどうかを決めない。
避ける: 穿刺部の感染、循環障害、透析シャント側の腕、乳房切除後の患側（施設方針による）。
出典（全文）: Scheer B, Perel A, Pfeiffer UJ. Clinical review: complications and risk factors of peripheral arterial catheters. Crit Care 2002;6:199-204 / Saugel B, et al. Crit Care 2020;24:172

## Slide 3: システムの構成
適応
準備
波形
減衰
注意
2
Saugel B, et al. How to measure blood pressure using an arterial catheter:
a systematic 5-step approach. Crit Care 2020;24:172
カテーテル
硬く短い
チューブ
トランスデューサ
モニター
加圧バッグ 300 mmHg
加圧バッグ 300 mmHg、持続フラッシュ約 3 mL/時
チューブは短く硬く、気泡を残さない
三方活栓は最小限にする
Notes: 構成: 動脈カテーテル → 硬くて短い延長チューブ（圧が歪まないように）→ 圧トランスデューサ（圧を電気信号に変える）→ モニター。トランスデューサには加圧バッグ（300 mmHg）から生理食塩液（施設によりヘパリン加）が約 3 mL/時で持続的に流れ、カテーテルの閉塞を防ぐ。バッグの圧が下がると血液がラインに逆流し、閉塞や過減衰の原因になるので、バッグ圧を定期的に確認する。
信号を保つ: チューブが長い、気泡がある、三方活栓が多い、接続が緩い、と波形が歪む（共鳴で収縮期が高く出ることも、なまって低く出ることもある → 減衰の章）。組み立てたら、気泡を完全に抜き、接続を締める。
フラッシュデバイス: 持続フラッシュのほか、手動で急速フラッシュ（ファストフラッシュ）ができる。これは採血後の洗浄だけでなく、減衰の検査にも使う（→ 減衰の章）。

## Slide 4: ゼロ点と高さ合わせ
適応
準備
波形
減衰
注意
3
Saugel B, et al. Crit Care 2020;24:172
ゼロ点
三方活栓を大気に開放
モニターの「ゼロ」を押す
大気圧と回路のずれを消す
高さ
右房の高さに置く
第 4 肋間・中腋窩線
10 cm ずれると約 7.4 mmHg
体位を変えたら合わせ直す
胸郭
右房
トランスデューサ
Notes: ゼロ点: トランスデューサの三方活栓を患者側に閉じて大気に開放し、モニターのゼロ設定を行う。これで大気圧と回路のオフセットを 0 にする。開始時、トランスデューサを交換したとき、値が疑わしいときに行う。
高さ: トランスデューサの高さは測定値に直接影響する。基準は右房の高さ（静脈圧基準点: 第 4 肋間と中腋窩線の交点）。水柱の高さの差が、そのまま圧の差になる。1 mmHg ≒ 1.36 cmH2O なので、10 cm のずれで約 7.4 mmHg（10 ÷ 1.36 = 7.35。1 cm あたり約 0.74 mmHg）。トランスデューサが基準より低いと高く、高いと低く出る。収縮期・拡張期・平均がすべて同じだけずれる。体位を変えたら（頭高位、側臥位、ベッドの高さ）、必ず合わせ直す。
脳灌流を見るとき: 座位（ビーチチェア）の手術などで脳の灌流圧を知りたいときは、トランスデューサを外耳孔（耳珠）の高さに合わせる。外耳孔は、ウィリス動脈輪の高さの目安である。心臓の高さで測った値は脳の高さの血圧より高く、脳灌流圧を過大に見積もる（高さの差 20 cm で約 15 mmHg）。どちらの高さで測っているかを、術者・看護師と共有する。

## Slide 5: 波形の読み方
適応
準備
波形
減衰
注意
4
Saugel B, et al. Crit Care 2020;24:172
収縮期圧（ピーク）
重複切痕
拡張期の下降
拡張期圧
収縮期の立ち上がり
•
平均血圧 ≒
拡張期圧 ＋ 脈圧 ÷ 3
•
立ち上がりの速さ →
収縮力の手がかり
•
重複切痕 ≒
大動脈弁の閉鎖
Notes: 波形の各部: 収縮期の急な立ち上がり（左室の駆出。立ち上がりの傾きは収縮力の大まかな手がかりになるが、回路の減衰（→ S7）や測定部位でも変わるので、これだけで収縮力を判断しない）、ピーク（収縮期圧）、下降の途中の小さな切痕（重複切痕。大動脈の波形では、大動脈弁が閉じた時点に当たる。橈骨など末梢の波形では遅れて現れ、形も変わる → S6）、拡張期の下降（末梢へ血液が流れ出す。血管抵抗が低いと速く下がる）、最低点（拡張期圧）。
平均血圧: モニターは波形の面積から平均血圧を計算する。目安として、拡張期圧に脈圧（収縮期圧−拡張期圧）の 1/3 を足した値に近い。ずれることがあるので、値はモニターの表示を使う。臓器の灌流は平均血圧で考える。
動脈圧の波形から心拍出量を推定する装置（動脈圧波形解析）もある。
呼吸性変動: 陽圧換気で波形が揺れる（→ S10）。

## Slide 6: 中枢と末梢で違う
適応
準備
波形
減衰
注意
5
教科書的記述（波形の伝播）
大動脈
橈骨動脈
収縮期
拡張期
末梢ほど収縮期圧は高く、拡張期圧は低く出る
平均血圧はほぼ同じ → 管理は平均血圧で
重複切痕は遅れて、不明瞭になる
足背動脈は橈骨よりさらに収縮期圧が高い
Notes: 大動脈から末梢へ進むにつれ、波形は反射波の重なりと血管の性質の変化で変わる。収縮期圧は高く、拡張期圧は低く、脈圧は大きく出る。平均血圧は中枢と末梢でほぼ同じなので、管理の指標には平均血圧を使う。
部位による違い: 足背動脈の収縮期圧は橈骨動脈よりさらに高い。
例外: 人工心肺の直後や、昇圧薬を多く使っているときは、橈骨動脈の圧（平均血圧も）が中枢（大腿動脈など）より低く出ることがある。疑うときは大腿動脈で測って比べる。
重複切痕は末梢ほど遅れて小さくなる。切痕の有無で減衰を判断するときは、この影響も考える。

## Slide 7: 減衰と共鳴
適応
準備
波形
減衰
注意
6
Saugel B, et al. Crit Care 2020;24:172 / Gardner RM. Direct blood pressure measurement:
dynamic response requirements. Anesthesiology 1981;54:227-236
適正：振動 1–2 回
減衰不足：振動が多い
過減衰：振動なし
減衰不足
収縮期↑ 拡張期↓
長いチューブ・接続の多さ
過減衰
収縮期↓ 拡張期↑
気泡・血栓・屈曲・緩み
平均血圧は
比較的保たれる
Notes: 動脈圧の測定系は、カテーテル・チューブ・液体でできた振動系で、固有振動数と減衰係数を持つ。固有振動数が低い回路ほど、減衰が適正からずれたときの歪みが大きい。目安として固有振動数 24 Hz 以上、減衰係数 0.64〜0.7 程度が望ましいとする資料がある（Gardner 1981【要確認: 原典の数値】）。実地では数値を計算せず、急速フラッシュ試験の振動の回数で判断する。
急速フラッシュ試験（矩形波試験）: フラッシュデバイスを引いて 300 mmHg の圧をかけ、離す。矩形波のあとの振動を数える。1〜2 回の振動で元の波形に戻れば適正。
減衰不足（アンダーダンピング）: 振動が何回も続く。収縮期圧は高く、拡張期圧は低く出る。原因は長いチューブ、三方活栓など接続の多さ（回路の固有振動数が下がり、共鳴しやすい）。
過減衰（オーバーダンピング）: 振動がなく、波形がなまって切痕が消える。収縮期圧は低く、拡張期圧は高く出る。原因は気泡、血栓、カテーテルの屈曲や血管壁への当たり、接続の緩み、加圧バッグの圧不足。
どちらでも平均血圧は比較的保たれる。波形が疑わしいときは平均血圧で判断し、非観血的血圧と比べる。

## Slide 8: 波形がおかしいとき
適応
準備
波形
減衰
注意
7
Saugel B, et al. Crit Care 2020;24:172
波形が消えた ＝ まず患者（脈・SpO2 の脈波）
① 患者を見る
② 三方活栓の向き
③ 屈曲・気泡・バッグ圧
④ ゼロ点・高さ
⑤ フラッシュ試験
Notes: 波形が消えたとき、最初にするのは患者の確認（脈が触れるか、SpO2 の脈波はあるか、非観血的血圧を測る）。装置の問題と決めてかからない。
次に三方活栓の向き（採血後に閉じたまま）、カテーテルやチューブの屈曲、気泡、手首の角度（過伸展で閉塞することがある）、加圧バッグの圧。ゼロ点と高さを確認し、フラッシュ試験で減衰を見る。
非観血的血圧との差が大きいときは、平均血圧で比べる。収縮期圧の差は減衰や末梢での増幅で説明できることが多い。

## Slide 9: 安全：やってはいけない
適応
準備
波形
減衰
注意
8
薬を入れない
動脈ラインに注射しない
赤いラベル、注入口を作らない
離断 ＝ 出血
接続と固定を確認
アラームを切らない
虚血を見る
指の色・温度・動き
不要になったら抜く
採血の手順
捨て血 → 採血 → フラッシュ
活栓を元に戻す
Notes: 薬の誤注入: 動脈内に薬を注入すると、末梢の虚血や壊死を起こす。動脈ラインは赤いラベルで区別し、側注口を作らない。研修医が薬を投与するときは、ラインを指でたどって静脈路であることを確かめる。
離断: 接続が外れると動脈から出血し、短時間で大量になる。接続を締め、固定し、覆布の下でも見える工夫をする。モニターの動脈圧アラームを切らない。
虚血: 手指の色、温度、動き、毛細血管再充満を定期的に見る。異常があれば抜去する。必要がなくなったら早く抜く（感染の予防にもなる）。
採血: 三方活栓から捨て血（ラインの液を除く分）を引き、検体を採り、フラッシュして活栓を元に戻す。気泡を動脈側に押し込まない。手動のフラッシュは勢いよく大量に行わず、少量ずつゆっくり行う（気泡や血栓が中枢側へ逆行するのを防ぐ）。採血を繰り返すと医原性の失血になるので、捨て血の量は最小限にする。

## Slide 10: 呼吸性変動への入口
適応
準備
波形
減衰
注意
9
陽圧換気で波形が大きく揺れる → 輸液反応性のヒント
条件と判断の仕方は 9-8 で
Notes: 陽圧換気で胸腔内圧が上がると、静脈還流が一時的に減り、1 回拍出量と脈圧が周期的に変わる。この揺れ（脈圧変動: PPV）が大きいほど、輸液で心拍出量が増える可能性が高い。ただし、調節呼吸、十分な 1 回換気量、洞調律、開胸していない、などの条件が要る。条件の数値と閾値は 9-8（輸液反応性の評価）で扱う。ここでは「揺れが大きいと気づく」ことまで。

## Slide 11: まとめ
適応
準備
波形
減衰
注意
10
Saugel B, et al. Crit Care 2020;24:172 / Scheer B, et al. Crit Care 2002;6:199-204
•
一拍ごとの血圧と波形が要るときに入れる
•
ゼロ点は大気開放、高さは右房に合わせる
•
管理は平均血圧で。末梢ほど収縮期は高く出る
•
フラッシュ試験で減衰を確認する
•
薬を入れない、離断させない、指を見る
Notes: まとめ（約 1 分）。
1 つ目、適応: 一拍ごとの血圧と波形が要るとき、頻回の血液ガス、昇圧薬の持続投与、変動の大きい手術で入れる。橈骨動脈が第一選択。Allen テストで虚血は予測できない。
2 つ目、準備: ゼロ点は三方活栓を大気に開放してモニターのゼロを押す。高さは右房（第 4 肋間・中腋窩線）に合わせ、10 cm ずれると約 7.4 mmHg 変わる。体位を変えたら合わせ直す。
3 つ目、波形: 管理は平均血圧で考える。末梢ほど収縮期圧は高く、拡張期圧は低く出るが、平均血圧はほぼ同じ。
4 つ目、減衰: 急速フラッシュ試験で振動の回数を見る。1〜2 回なら適正。減衰不足なら収縮期が高く、過減衰なら低く出るが、平均血圧は比較的保たれる。
5 つ目、安全: 動脈ラインに薬を入れない、離断させない、指の色と温度を見て、不要になったら抜く。波形が消えたら、まず患者を見る。